


昆明市西山区人民医院
外二科双通道微量注射泵采购项目招标公告

一、项目名称
外二科双通道微量注射泵采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年3月10日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：2台；
预算金额：12000.00元（大写：壹万贰仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年3月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院4楼院务公开处。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
（一）昆明市西山区人民医院4楼院务公开处；
（二）昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十二、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

附件.双通道微量注射泵招标技术参数
   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年3月7日




[bookmark: _GoBack]
附件
双通道微量注射泵招标技术参数
	设备名称
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双通道
注射泵
	

2台
	1.注射器规格： 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml
2.注射速率：   50ml：0.1ml/h---1200ml/h（每级0.1ml/h、1000ml/h以上每级1ml/h）
                 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）
20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）
10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）
3.快速推注：     1200ml/h (50ml 注射器)
             600.0ml/h ( 30ml注射器)
399.9ml/h ( 20ml 注射器)
300.0ml/h ( 10ml 注射器)
4.阻塞报警阀值：高(H)：800mmHg±200mmHg (106.7±26.7kPa)
中(C)：500mmHg±100mmHg (66.7±13.3kPa)
低(L)：300mmHg±100mmHg (40.7±13.3kPa)
5.累计容量：  0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）
6. 限制量：    0—9999ml
7.精  度：    ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）
8.报  警：    残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。
9.至少可以选用13个不同厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）
10. 阻塞后针筒内压力自动释放
11.可记录500条以上（含500条）历史纪录）
12.压力限制选择：可选择高（H）、中（C）、低（L）三档，默认为中压（C）
13. KVO速率： 0.5ml/h
14.电  源：    AC220V±22V  50HZ±1HZ    
DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上
15.功  率：    12VA
16.运行环境条件：温度+5℃～+40℃ 相对湿度20%—90% 大气压86.0～106.0KPa
17.运输和储存条件：温度-40℃～+55℃ 相对湿度：≤95% 大气压50.0～106.0KPa
18.外形尺寸： 349mm(宽)*185mm(高)*128mm(深)
19.重  量：3.2kg (不含夹座)
20.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备
21. IP等级：IP×4（防溅水）
22.通过CE认证






