昆明市西山区人民医院

消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务采购项目招标公告

一、项目名称

消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年8月5日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、维保设备信息

设备名称: 脉动真空灭菌器；

数量：1台；

品牌及型号：山东新华MAST-A-810

设备编号：20142697

四、服务年限及预算价格

维保类型：全保

服务年限：1年

预算金额：10000元/年（大写：壹万元整），报价不能超过预算价。

五、维护保养内容及要求

详见附件。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》或生产厂家授权委书等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；

（三）提供投标报价表，满足维保服务内容偏离表、加盖公章；

（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（五）具有独立承担民事责任能力；

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（九）提供正、副本投标文件各1套

七、售后服务

供货企业所投服务必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年8月5日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年8月2日

附件

脉动真空灭菌器维护保养内容及要求

- 一、小保养项目及内容（1个月1次）

1.紧固内室进汽挡汽板，门把手，内车导轨，搬运车，真空泵固定底座，门导轨导向铜条，门行程开关等固定螺丝。

2.检查水汽连接管路是否有泄漏，尤其软连接管路

3.检查开关门过程是否灵活，有无噪音，安全保护是否有效

4.清洗保养门胶条及密封门槽，检查门胶条是否老化损坏，门槽是否变形

5.检查加水箱进水量，水位浮球控制是否灵活

6.检查疏水阀疏水是否通畅，阀体是否漏水

7.拉动安全阀阀柄，检查是否正常放汽（注意安全）

8.检查清理真空泵消音器

9.检查消毒内车及轨道滑动是否灵活

10.检查平移门螺纹气缸动作是否灵活（平移门老型号）

11.对压缩空气汽水分离器进行放水保养

12.清理设备内室表面及排汽口过滤网

13.检查触摸屏反应是否灵敏，必要时进行校准

14.检查设备系统参数及各灭菌程序参数是否正常

15.检查打印机工作是否正常，打印是否清晰

16.运行程序检查程序各阶段是否正常，升温速度、干燥效果

二、中保养项目及内容（6个月1次）

1.检查内容应包含月度保养内容

2.对门电机组件及门轴进行上油

3.检查安全阀是否能有效开启

4.检查门安全连锁装置是否可靠

5.压力表指示数值与触屏显示数值是否一致

6.检查冷凝器、真空泵、电磁阀、电热汽包、电热汽包水位计、加水泵、加热管密封、截止阀、手动门膜片、减压阀、疏水阀、水箱、设备主体等部件是否泄漏

7.清理设备进水、进汽、疏水、排汽管路的过滤器，电热设备水位计连接铜管，汽包水位检测装置的探针（水筒、连接管、探针）

8.检查抽空、疏水、排水、真空泵进水等管路的止回阀的密封是否漏水漏汽

9.紧固真空泵、加热管等大功率部件及电源线的所有连接线（包含控制箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同时检查是否有老化现象，按需更换

10.检测真空泵、加热管的安全保护是否工作正常

11.启动真空泵，检查噪音是否异常，消音器是否堵塞漏水，必要时清理更换

12.检查阀岛、电动执行器是否漏汽、动作是否灵活

13.检查压力表的检验日期是否有效，必要时协助到相关部门监测（年保用户免费监测）

14.运行保压程序进行保压测试，检查内室及管路是否有泄漏

15.满载运行程序测试脉动时间、升温时间、灭菌效果、干燥效果

- 三、年检的项目及内容（一年一次）

1.保养应包含半年保养项目

2.更换蒸汽管路卡箍的所有密封垫（免费）

3.更换空气过滤器滤芯 （免费）

4.检查进水软管是否老化按需更换

5.检查平移门灭菌器门传动皮带是否老化（按需更换 ）

6.紧固电器箱内所有接线端子及除尘保养

7.紧固设备所有检测部件（开关、温度、压力等）、执行部件    （泵、阀、电机等）的接线

8.检查各个输入、输出信号是否正常

9.手动测试各个泵、阀、电机等部件动作是否正常

10.对触摸屏灵敏度进行校正

11.对设备各检测开关、执行部件及设备本身进行除尘保养

12.对真空泵及排水管路、汽包、加热管进行除垢（使用纯水、软水的客户按需清理）

13.检查内室压力、温度关系是否对应，电脑监控显示与设备是否一致