昆明市西山区人民医院

口腔科超声根管荡洗器采购项目招标公告

一、项目名称

口腔科超声根管荡洗器采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年12月8日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：8台

预算金额:预算单价1230.00元/台，预算总价9840.00元（大写：玖仟捌佰肆拾元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权经办人委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正本投标文件1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年12月8日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件：口腔科超声根管荡洗器采购项目招标技术参数

昆明市西山区人民医院

2022年12月5日

附件

口腔科超声根管荡洗器采购项目

招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及特点 |
| --- | --- | --- |
| 超声根管荡洗器 | 8台 | 一、技术参数 1.净重：78克 2.按供电电源分类：通过可充电的电池供电 3.可充电锂电池， 标称电压：DC3.6V， 容量：750mAh 4.电源适配器输入：100V-240V~ 50/60Hz 0.4A Max，输出：5V 1A,主机保险：电源适配器 T1AL250V,使用的适配器应满足GB 9706.1和YY 0505标准的相关要求。 5.工作尖端参数：输出的尖端主振动偏移：≤150μm，输出的尖端振动频率：40kHz±10kHz 6.四种时间模式可以选择，依次为“10、15、20、--”，分 7.由主机、工作尖、充电底座和电源适配器、根管扳手、硅胶套组成。工作尖包括：钙化尖头针（锥形）1支、钙化圆头针（球形）1支、不锈钢工作尖4支、钛合金2支、高分子塑料工作尖10支 二、特点 1. 本机器的工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。有一个模式转换按键和一个开关环形按键，通过按压模式转换按键，可以调整机器工作状态，通过按压开关环形按键，可以启动或关闭机器。 2.本机器有多种模式设定，模式一：关机模式；模式二：热待机模式（该模式下可进行功率调节和时间调节）；模式三：荡洗模式（工作模式）。 3.本机器有三档功率可调节，从小到大一次为E1、E2、E3。 4. 本机器有四种时间模式可以选择，依次为“10、15、20、--”，分别表示机器在荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min。 5. 机器性能稳定，采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。 6.工作尖、根管扳手、硅胶套可以能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 7.工作尖振动幅度小，频率高，荡洗高效安全 |