昆明市西山区人民医院
消毒供应室2025年脉动真空灭菌器维保技术服务项目的咨询公告

我院拟对消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务项目进行采购，现诚邀符合条件并有意向的商家参加报价及提供维保方案。现将相关事项说明如下：
★注：本次咨询只作为院方的市场调研，并非最终招标结果，且不作为招投标的参考。
一、项目基本情况
（一）项目名称：消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务项目。

（二）项目情况：医院拟对消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务项目进行采购，现对消毒供应室脉动真空灭菌器维保技术服务项目相关情况进行咨询。
（三）维保时间：一年（具体以签订合同时间为准）。
（四）维保参数：详见附件。
二、说明
咨询人向商家提供的有关项目的资料和数据，仅限于咨询人现有的、能供商家参考的资料。对于商家由此而做出的推论、理解和报价方案，咨询人不承担任何责任。
三、询价函及提供维保方案发布时间
2024年08月20日
四、投递要求
（一）收取地点：昆明市西山区人民医院门诊4楼医学装备部（4035室）
（二）截止时间：2024年08月23日11:30前（北京时间）。收取时间为工作日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00，逾期或不符合规定的报价函及维保方案文件将被拒绝。
[bookmark: _GoBack]（三）咨询电话：0871－68179313/15887859695；联系人：韩老师。
五、报价函及提供维保方案材料要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件。
（二）法人代表授权给经办人授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章。
（三）具有独立承担民事责任能力。
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件或相关资质证明）。
（六）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录。
（七）提供报价函及维保方案材料1套，所提供投标文件需密封加盖公章。
六、发布公告媒介：
昆明市西山区人民医院官网：www.xsqrmyy.net






















附件：	昆明市西山区人民医院脉动真空灭菌器维保技术服务参数	

	项目名称
	技术参数

	


















脉动真空灭菌器维保技术服务
	一、服务要求
1.维保工作承接公司设专业工程师为维保设备提供专业化的维保服务。
2.承诺维保设备报修24小时全天候服务，设备出现故障时，1-2小时达到现场。
3.保证设备正常待机率达到95%
二、服务内容
（一）小保养项目及内容（1个月1次）
1.紧固内室进汽挡汽板，门把手，内车导轨，搬运车，真空泵固定底座，门导轨导向铜条，门行程开关等固定螺丝。
2.检查水汽连接管路是否有泄漏，尤其软连接管路。
3.检查开关门过程是否灵活，有无噪音，安全保护是否有效
4.清洗保养门胶条及密封门槽，检查门胶条是否老化损坏，门槽是否变形。5.检查加水箱进水量，水位浮球控制是否灵活。
6.检查疏水阀疏水是否通畅，阀体是否漏水。
7.拉动安全阀阀柄，检查是否正常放汽（注意安全）。
8.检查清理真空泵消音器。
9.检查消毒内车及轨道滑动是否灵活。
10.检查平移门螺纹气缸动作是否灵活（平移门老型号）。
11.对压缩空气汽水分离器进行放水保养。
12.清理设备内室表面及排汽口过滤网。
13.检查触摸屏反应是否灵敏，必要时进行校准。
14.检查设备系统参数及各灭菌程序参数是否正常。
15.检查打印机工作是否正常，打印是否清晰。
16.运行程序检查程序各阶段是否正常，升温速度、干燥效果。
（二）中保养项目及内容（6个月1次）
1.检查内容应包含月度保养内容。
2.对门电机组件及门轴进行上油。
3.检查安全阀是否能有效开启。
4.检查门安全连锁装置是否可靠。
5.压力表指示数值与触屏显示数值是否一致。
6.检查冷凝器、真空泵、电磁阀、电热汽包、电热汽包水位计、加水泵、加热管密封、截止阀、手动门膜片、减压阀、疏水阀、水箱、设备主体等部件是否泄漏。
7.清理设备进水、进汽、疏水、排汽管路的过滤器，电热设备水位计连接铜管，汽包水位检测装置的探针（水筒、连接管、探针）。
8.检查抽空、疏水、排水、真空泵进水等管路的止回阀的密封是否漏水漏汽。9.紧固真空泵、加热管等大功率部件及电源线的所有连接线（包含控制箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同时检查是否有老化现象，按需更换。
10.检测真空泵、加热管的安全保护是否工作正常。
11.启动真空泵，检查噪音是否异常，消音器是否堵塞漏水，必要时清理更换。12.检查阀岛、电动执行器是否漏汽、动作是否灵活。
13.检查压力表的检验日期是否有效，必要时协助到相关部门免费监测。
14.运行保压程序进行保压测试，检查内室及管路是否有泄漏。
15.满载运行程序测试脉动时间、升温时间、灭菌效果、干燥效果。
（三）年检项目及内容（一年一次）
1.保养应包含半年保养项目。
2.免费更换蒸汽管路卡箍的所有密封垫。
3.免费更换空气过滤器滤芯 。
4.检查进水软管是否老化按需更换。
5.检查平移门灭菌器门传动皮带是否老化（按需更换 ）。
6.紧固电器箱内所有接线端子及除尘保养。
7.紧固设备所有检测部件（开关、温度、压力等）、执行部件（泵、阀、电机等）的接线。
8.检查各个输入、输出信号是否正常。
9.手动测试各个泵、阀、电机等部件动作是否正常。
10.对触摸屏灵敏度进行校正。
11.对设备各检测开关、执行部件及设备本身进行除尘保养。
12.对真空泵及排水管路、汽包、加热管进行除垢（使用纯水、软水的客户按需清理）。
13.检查安全阀的检验日期是否有效，必要时协助到相关部门免费检测。
14.检查内室压力、温度关系是否对应，电脑监控显示与设备是否一致。

	
	





