昆明市西山区人民医院医学影像科64排CT（联影）维保服务咨询公告

我院拟对医学影像科联影64排CT维保服务项目进行咨询，诚邀符合条件的商家参加报价及提供维保方案。现将相关事项说明如下：

★注：本次咨询只作为院方的市场调研，并非最终招标结果，且不作为招投标的参考。

一、项目基本情况

（一）项目名称：医学影像科联影64排CT维保服务

（二）项目情况：联影64排CT采购于2022年，质保期3年，2026年脱保，今年3月新更换球管1支，现对全保服务价格及维保方案进行咨询。

- （三）维保时间：三年（注：需注明总价及年度报价，合同一年一签， 经我院使用科室及职能部门综合评价服务能力后确定是否续签，费用一年一付） 。

- （四）维保要求：详见附件。

二、说明

咨询人向商家提供的有关项目的资料和数据，仅限于咨询人现有的、能供商家参考的资料。对于商家由此而做出的推论、理解和报价方案，咨询人不承担任何责任。

- 三、询价函及提供维保方案发布时间

2026年05月 7日

- 四、投递要求

- （一）收取地点：昆明市西山区人民医院门诊4楼医学装备部（4035室）

- （二）截止时间：2026年05月12日11:30前（北京时间）。收取时间为工作日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00，逾期或不符合规定的报价函及检测方案文件将被拒绝。

- （三）咨询电话：0871－68179313；联系人：韩老师。

五、合格的参询人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、营业执照（经营范围含医疗设备维修/医疗器械维修/专用设备修理）、医疗器械经营许可证（Ⅲ类）或医疗器械经营备案凭证、辐射安全许可证，提供资质须在有效期内，加盖公章，否则视为无效文件。

（二）法人授权委托书、法人身份证复印件、参询人身份证复印件，加盖公章。

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织。

（四）具有独立承担民事责任能力。

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（七）在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信名单

（九）提供咨询文件1套：包括医学影像科联影64排CT维保服务项目相关报价及维保方案，所提供文件需密封加盖公章。

（十）服务能力（提供相关证书资质）。

（十一）技术与人员资质

1.维修工程师：≥2名持CT维修证书或培训证书

2.具备CT设备球管更换能力

3.配备专用维修工具

（十二）、业绩与服务能力

1.近3年≥3家医院同类设备维保业绩（合同/中标通知书）

2.服务承诺：

- 1小时内电话响应，8小时内到达现场

- 备件：一般情况下，国内≤24小时、国外≤96小时到货，特殊情况需要延期的向医院提交书面说明

六、发布媒介

- 昆明市西山区人民医院官网（https://www.xsqrmyy.net）

七、补充说明

- 1.本次征询所有报价将作为后续正式采购活动的重要参考依据之一，并非最低价报价商必然成为最终成交供应商，请各报名供应商知悉。

- 2.本次询价只作为市场咨询，并非最终结果，不作为招投标参考。同时，如所征询内容后期被用于具体项目中或存在相似性，任何一方不得提出异议或向医院方主张任何权利。

- 3.供应商应保证所提交材料的真实性、合法性，如发现提供虚假材料，将取消其参与资格，并依法追究相关责任。

- 4.本次方案咨询全程纳入纪委监管，纪委办公室地址：昆明市西山区人民医院4楼4036室。

- 5.昆明市西山区人民医院及医学装备部享有对此公告内容最终解释权。

附件：

医学影像科64排CT（联影）维保项目要求

一：项目基本情况

项目名称：医学影像科64排CT（联影）维保项目

采购需求：满足科室使用要求

维保设备名称：uCT760

维保周期：1年

服务内容：整机全保（含球管、高压发生器、探测器等所有联影备件，第三方产品除外）不限次数人工服务，一年两次专业维护保养。

二：维保项目要求及技术要求参数

| 编号 | 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务周期 | 联影CT设备的全保服务，服务期限为1年，合同一年一签。 |
| 2 | 开机率 | 保证至少95%的开机率（一年按365天计算）。 |
| 3 | 工 时 | 工时：服务期内，所有工时包含在总报价中 |
| 4 | 球管 | 必须使用全新球管，并提供相关证明，质保期内如球管故障，需在48小时内更换一支全新球管 |
| 5 | 保养 | 预防性保养及耗材：每年提供设备保养 2次，使之保持国家质量计监部门之标准，按照原厂标准提供维保服务内容。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。服务期内，所有保养耗材包含在总报价中。 |
| 6 | 安全检查 | 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括： （1）制定检查计划。（2）机械安全检查。（3）电气安全检查。（4）记录检查结果。 |
| 7 | 安全升级 | 安全升级：（1）持续监控设备是否需要升级。（2）提供安全性升级。（3）提供建议性升级。（4）记录升级程序 |
| 8 | 技术电话 | 技术电话支持：每周24小时×7天热线电话快速诊断和技术支持服务 |
| 9 | 零备件供应 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为测试合格件，以减少故障率，保证设备的稳定性。 |
| 10 | 培训 | 为临床提供培训，满足设备维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持 |
| 11 | 服务工程师能力 | 服务有全职的维修工程师，满足 CT设备维修保障服务。 |
| 12 | 维修工具 | 维修工具：服务商需提供有效期内年检报告的专业维修工具 |
| 13 | 更换球管能力 | 具有更换CT球管的能力，需提供证明 |
| 14 | 响应时效 | 全年365天响应（包括节假日），1小时内电话响应，8小时内到达现场,特殊情况可以除外。 |
| 15 | 备件仓储能力 | 提供仓储证明 |